- 富顺县中医医院医用超声雾化器等一批医疗设备市场调研项目介绍表

报价公司名称：

| 序号 | 设备名称（产品注册证名称） | 基本参数要求 |  | 品牌 |  | 规格型号 | 产品特征描述（技术参数必须满足3个品牌） |  | 报价（元） | 满足所报参数的其他两个品牌 |  | 设备使用年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用超声雾化器 | 1.具有制氧机制造氧气，用于缓解干眼症、角膜炎2.雾化持续时间在 0-20min 范围内可调，雾化分连续和时间可调。3.智能温控系统，误差范围士1℃，出雾温度 20-45 摄氏度可调，可精确到1℃。4.采用管内恒温加热，管路末端测温，到达眼部温度可维持在42℃左右(管路可清洗)。5.最大药杯容量约45m1，雾粒中位直径≤2.2um，直径小于5ym的雾粒百分比≥65% 6.医用制氧机:专用医用分子氧气浓度设定范围:≥92%，氧气流量设定范围:1L/min-3L/min。 7.:雾化机1台、专业台车1台、制氧机1台、平板工作站1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 皮肤镜图像处理工作站 | 配置要求：皮肤镜图像处理软件1套、图像传感器1个、皮肤镜光学镜头 20X1个、工作站及图文报告系统各1套、台车 1辆; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 荧光生物显微镜 | 1.主要功能:可通过荧光染料与组织或者样本(切片)中存在的真菌细胞壁B-多糖结合如真菌特有几丁质和纤维素等,在荧光显微镜下对高亮发光体进行观察，判断是否为真菌感染。适用于临床各种疑似真菌感染的检查。2.必要配置：物镜1套、物镜转换器、载物台1套、紫外荧光激发块1套、照明系统1套; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 血液透析用制水设备 | 1.产水量：2000L/H以上（15℃），至少满足45台血液透析机同时使用；2、对各种采集数据、主要部件使用、设备运行、报警及消毒的显示和记录功能 3、具备智能化产水控制功能 4、具备热消毒功能，采用电磁加热方式，具备智能化热消毒压力控制功能 5、配备设备热消毒时，热消毒区域内最高、最低温度点以及最高、最低压力点的监测装置 6、配备无死腔小循环系统45套 7、可以满足超纯透析优先 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 根管预备机 | 1.组成:马达含有的部件:控制单元、带线马达手持件及连接器、6:1可拆卸高温消毒的反角弯机头、F型喷嘴(用于润滑)主要参数：控制主机:扭矩范围:连续旋转状态下是0.6-4.0Ncm，速度范围:连续旋转状态下是250-1200rpm。 2.马达手柄连线:尺寸:>直径22.6X长度133.5mm3.反角:齿轮比例:6:1，牙锉柄部的最小适合长度11mm，牙锉最大总长<46mm，卡盘类型为推动按钮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 根管长度测量仪 | 1.主机一部、充电器一个、测量电缆一条、唇夹一个、连接钩两个 2.屏幕类型:彩色LEDS 3.多种不同大小的音量反馈，器械前进的过程中提供双提醒 4.多频根管测量技术，在于燥和湿润的根管中都可以工作:精确度不受是否冲洗或者根管中不同的冲洗液体所影响无需校准，也不需要零点调节，随时可以使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 口腔专用治疗车 | 1.外形尺寸:≥80cm*50cm*45cm，抽屉数5抽，上面三层抽内带分类储物格2、台面:大理石3、柜体:不锈钢4、导轨:承重型三节隐形阻尼带自吸导轨5、抽屉:五抽(连杆锁);PVC内抽+托盘2个及以上，带锁具。6、C形拉手 7、轮子:静音万向轮，带刹驻停功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电子支气管镜/治疗镜 | (-)电子气管镜(治疗)：1、观察方向:0°(直视)。2、视野角度:≥120°C 3、观察景深:3~100mm 4、头端部外径:Ф≤5.8mm，软性部外径:Ф≤5.9mm，有效长度≥600mm，全长≥870mm 5.弯曲角度:上≥180°、下≥130° 6、钳道直径:≥2.8mm。 （二）与我院现有由富士胶片株式会社生产的内镜主机系统型号富士VP-7000相互兼容使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电子支气管镜/检查镜 | (-)电子气管镜(检查)：1、观察方向:0°(直视)。2、视野角度:≥140°C 3、观察景深:3~100mm 4、头端部外径:Ф≤5.4mm，软性部外径:Ф≤4.9mm，有效长度≥600mm，全长≥870mm 5.弯曲角度:上≥180°、下≥130° 6、钳道直径:≥2.0mm。 （二）与我院现有由富士胶片株式会社生产的内镜主机系统型号富士VP-7000相互兼容使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 全自动内镜清洗消毒机 | 1、清洗槽由内镜专业洗消槽组成，分别为初洗槽、酶洗槽、漂洗槽、消毒槽和终末漂洗槽组成，槽体采用进口 ABS高分子复合材料分段吸塑成型。 2.台面离地高度>880mm，单方槽外尺寸≤长 600mmx宽660mm、双方槽外尺寸≤长 1200mmx宽 660mm 3.干燥台：ABS 材质，长度尺寸长≤1700mmx宽 660mm。4.干燥台配置空气过滤减压装置，压力显示装置，显示精度为<0.02MPa，空气过滤器能过滤直径≥0.2μm的微粒。 5.背板采用进口ABS高分子复合材料，支架选用不锈钢材质，厚度≥1.2mm，分段式柜体，且配有脚轮，柜体底部离地高度≥50mm 6.多功能灌流器/水气灌注器:通过微电脑控制器自动完成注水冲洗、注气干燥功能。 7.高压气泵(需2个)，高压水气枪(需3个) 8.水处理器，三级过滤保障，终末漂洗采用1μm及0.2μm精密滤芯过滤， 9.内镜存储柜:垂直悬挂式，可挂6条内镜具有紫外线循环风消毒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 微电流刺激仪 | 输出刺激强度:0-500uA范围内可调输出刺激频率:0.5Hz(每秒0.5个脉冲)脉冲宽度:0.25S、0.5S、0.75S、1S 误差+/-30%最大刺激时脉冲带电量:不小于7uC最大输出幅度:输出电压有效值不大于25V，电流不大于50mA开路电压:输出开路时，输出电压峰值不大于500V波形:双极性，非对称长方波，50%占空比，零净电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 经颅磁刺激仪 | 1.单主机双通道，标配蝶形和深部两个刺激线圈(深部线圈刺激深度>6cm) 2.冷却系统:高效变频智能液冷一体式散热系统 3.刺激线圈具备温度、磁场强度和磁场上升率 3种显示功能 4.标配运动诱发电位检查模块:可实时同步记录多靶肌 MEP5.最大磁感应强度:>6T，最大磁感应强度允差+5%， 5.输出脉冲重复频率:0.1Hz~100Hz 可调;1 Hz 以下步长 0.01Hz,1Hz 以上步长1Hz;允差±3% 6.脉冲上升时间:50us ±10us。脉冲持续时间:340us20us 7.运动诱发电位监测模块技术指标,通道数>2 通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 多导睡眠监测仪 | 1、需包含脑电、眼电、肌电、心电、口鼻气流、胸腹呼吸、血氧饱和度、脉率、鼾声、体动、体位、环境光、CPAP等重要参数。 2、设备导联数≥32，包括脑电(10导)、眼动电(2导)、下颌肌电(3导)、心电(2导)、下肢肌电活动(4导)、呼吸气流(口鼻气流压力和口鼻气流热敏)、胸腹呼吸(独立RIP胸、腹导联)、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、五体位、胸部主机内置9轴加速度传感器、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记、实时阻抗、电池电量、双模组蓝牙通道、PTT、无线外接扩展通道参数等。 3.设备腕部主机具备全彩液晶内屏, 腕部主机可以显示记录状态、蓝牙状态、电池电量、受试者信息、设备版本号等信息，同时具备物理按键，用于患者主动标记事件 4.腕部主机设备具备四合一接口 5.具有高通、低通滤波、心电滤波、眼电滤波、工频陷波功能，可对单个通道进行滤波参数调整 6.睡眠分析软件内置远程无线呼吸机压力滴定界面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 化学发光免疫分析仪 | - 胸痛中心和卒中中心使用的快检设备。2.试剂包装:单人份包装，3.首个结果报告时间:≤12min，样本类型:全血、血清、血浆，能自动识别各种样本类型，检测项目:cTnI、CK-MB、Myo、D-Dimer、BNP 等心脏标志物，4.进样量:≤50 ul 仪器尺寸:占地面积≤0.35 m² 5.一年检测量为200人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据配套试剂年检测量报符合市场价格的设备单价 |
| 14.2 | 化学发光免疫分析仪所需要的所有试剂 | 试剂名称 | 试剂规格 |  | 单价 |  |  | 挂网情况 |  |  | 备注 |  |  |

备注：1、参与调研公司须满足我院基本参数要求，附报价品牌其他医院中标价佐证材料。

2、设备名称在满足基本参数的前提下，以报价产品注册证名称为准。

3、产品特征描述（技术参数）：除我院基本参数要求外，产品的详细技术参数及配置清单；所报技术参数必须满足三个品牌，并附上其他品牌设备技术参数情况。

4、产品特征描述（技术参数）条数太多可另附页列举。

5、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。

②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。③报价品目可根据公司产品情况进行选择性报价