- 附件2

- 富顺县中医医院2026年心肺功能检测仪等一批医疗设备市场调研项目明细表

- 报价公司名称：

| 序号 | 设备名称（产品注册证名称） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 品牌 | 规格型号 | 产品特征描述（技术参数必须满足3个品牌） | 报价（元） | 满足所报参数的其他两个品牌 | 设备使用年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺功能检测仪 | 1.可适用于儿童及成人的呼吸功能检查；2.采用超声流量传感器；3.自动环境校正，容量免定标，可至少满足同时操作三量速；4.CO2红外气体分析器：浓度测量范围：0～0.33%，测量精度： ± 0.01%。5.甲烷（CH4）分析器，浓度测量范围：0～0.33%；浓度偏差：±0.01%。6.实时显示测试数据；7.弥散测试方法：应符合ATS/ERS国际规范的快速一口气法弥散残气测定，具有小肺活量弥散残气测试的功能。 | 1.传感器内置温度、湿度及大气压传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 试剂卡孵育器 | 1.孵育温度：37.0℃±1.5℃ 2.升温迅速，温度稳定，自动控温，可自动计时，并有报警提示音。 3.每个孵育腔可分别孵育，实现一台机器能同时完成两种不同的实验需求。 容量：≥24张凝胶卡。 供电电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz | - 液晶显示 - 双腔、单控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 医用离心机 | 1.可容纳≥12张凝胶卡 2.环境湿度：≤80% 3.电机最高转速：＜1600r/min 4.整机噪音：＜70dB | 1.液晶屏显示即使转速和时间。 2.铝合金离心转子及挂放微柱凝胶卡卡架，离心后，微柱凝胶卡孔内凝胶界面呈水平状态。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 低速离心机 | - 最短加速时间≤10S； - 2.故障自动诊断，自动记录 3.可进行5段速度、时间阶梯离心，曲线显示 4.密码锁定功能，可对主机设置密码锁定，防止误操作 5.RCF可直接设定及显示，无雾RPM/RCF换算6.运行中可改变转速，离心力，时间，升/降速等参数7.所有转子、转子盖均可高温高压灭菌8.具有快速升降、停机稳定无回荡的特点 9.可用于交叉配血、血型鉴定及不规则抗体的筛查试验、凝聚胺交叉配血试验 10.最高转速：5500 r/min 11.最大离心力: 4300 ×g 12.最大容量: 12×15ml 13.定时范围: 1s~99h59 min 59s | - 1.40级升降速可调，1000组常用程序可储存调用，适用更多应用场景电子2.安全门锁，独立电机控制 3.免维护变频电机，液晶触摸屏操作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 医用超声雾化器 | 1.具有制氧机制造氧气，用于缓解干眼症、角膜炎2.雾化持续时间可调，雾化分连续和时间可调。3.采用管内恒温加热，管路末端测温。4.药杯容量约45m1，雾粒中位直径≤2.2um，直径小于5ym的雾粒百分比≥65% 5.医用制氧机:专用医用分子氧气浓度设定范围:≥92% | 雾化机1台、专业台车1台、制氧机1台、平板工作站1台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 皮肤镜图像处理工作站 | 对皮肤病进行无创、原位、动态、实时观察，再吉合专业的分析软件分析后即时给出辅助性诊断报告 | 配置要求：皮肤镜图像处理软件1套、图像传感器1个、皮肤镜光学镜头 20X1个、工作站及图文报告系统各1套、台车 1辆; |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 荧光生物显微镜 | 1.主要功能:可通过荧光染料与组织或者样本(切片)中存在的真菌细胞壁B-多糖结合如真菌特有几丁质和纤维素等,在荧光显微镜下对高亮发光体进行观察，判断是否为真菌感染。适用于临床各种疑似真菌感染的检查。 | 2.必要配置：物镜1套、物镜转换器、载物台1套、紫外荧光激发块1套、照明系统1套; |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 血液透析用制水设备 | 1.产水量：2000L/H以上（15℃），至少满足45台血液透析机同时使用；2、对各种采集数据、主要部件使用、设备运行、报警及消毒的显示和记录功能 3、具备智能化产水控制功能 4、具备热消毒功能，采用电磁加热方式，具备智能化热消毒压力控制功能 5、配备设备热消毒时，热消毒区域内最高、最低温度点以及最高、最低压力点的监测装置 6、可以满足超纯透析优先 | 1.无死腔小循环2.系统45套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 全自动内镜清洗消毒机 | 1、清洗槽由内镜专业洗消槽组成，分别为初洗槽、酶洗槽、漂洗槽、消毒槽和终末漂洗槽组成，槽体采用进口 ABS高分子复合材料分段吸塑成型。 2.台面离地高度>880mm，单方槽外尺寸≤长 600mmx宽660mm、双方槽外尺寸≤长 1200mmx宽 660mm 3.干燥台：ABS 材质，长度尺寸长≤1700mmx宽 660mm。4.干燥台配置空气过滤减压装置，压力显示装置，显示精度为<0.02MPa，空气过滤器能过滤直径≥0.2μm的微粒。 5.背板采用进口ABS高分子复合材料，支架选用不锈钢材质，厚度≥1.2mm，分段式柜体，且配有脚轮，柜体底部离地高度≥50mm 6.多功能灌流器/水气灌注器:通过微电脑控制器自动完成注水冲洗、注气干燥功能。 | 1.高压气泵(需2个)，高压水气枪(需3个) 2.水处理器，三级过滤保障，终末漂洗采用1μm及0.2μm精密滤芯过滤， 3.内镜存储柜:垂直悬挂式，可挂6条内镜具有紫外线循环风消毒。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 根管预备机 | 控制主机:1.扭矩范围:连续旋转状态下是0.6-4.0Ncm，2.速度范围:连续旋转状态下是250-1200rpm。 马达手柄连线:1.尺寸:>直径22.6X长度133.5mm3.反角:齿轮比例:6:1，牙锉柄部的最小适合长度11mm，牙锉最大总长<46mm，卡盘类型为推动按钮。 | 1.组成:马达含有的部件:控制单元、带线马达手持件及连接器、6:1可拆卸高温消毒的反角弯机头、F型喷嘴(用于润滑) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 根管长度测量仪 | 1.多种不同大小的音量反馈，器械前进的过程中提供双提醒 2.多频根管测量技术，在于燥和湿润的根管中都可以工作:精确度不受是否冲洗或者根管中不同的冲洗液体所影响无需校准，也不需要零点调节，随时可以使用 | 1.主机一部、充电器一个、测量电缆一条、唇夹一个、连接钩两个 2.屏幕类型:彩色LEDS |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 口腔专用治疗车 | 1.外形尺寸:≥80cm*50cm*45cm，抽屉数5抽，上面三层抽内带分类储物格2、台面:大理石3、柜体:不锈钢4、导轨:承重型三节隐形阻尼带自吸导轨 | 1.抽屉:五抽(连杆锁);PVC内抽+托盘2个及以上，带锁具。2.C形拉手 3.轮子:静音万向轮，带刹驻停功能。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、参与调研公司须满足我院基本参数要求，附报价品牌其他医院中标价佐证材料。

2、设备名称在满足基本参数的前提下，以报价产品注册证名称为准。

3、产品特征描述（技术参数）：除我院基本参数要求外，产品的详细技术参数及配置清单；所报技术参数必须满足三个品牌，并附上其他品牌设备技术参数情况。

4、产品特征描述（技术参数）条数太多可另附页列举。

5、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。

②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。③报价品目可根据公司产品情况进行选择性报价。